INSTRUKCJA OBSŁUGI

GRUBOŚCIOMIERZA ULTRADŹWIĘKOWEGO

SONO M510

SPIS TREŚCI

1.	WSTĘP	4

2.	OPIS GRUBOŚCIOMIERZA	4

3.	DANE TECHNICZNE	5

4.	PRZYGOTOWANIE PRZYRZĄDU DO PRACY	6

5.	REALIZOWANE FUNKCJE ORAZ PRACA Z PRZYRZĄDEM	7

5.1	Wyświetlacz oraz klawiatura grubościomierza	7

5.2	Funkcje klawiszy	7

5.3	Komunikaty wyświetlane przez przyrząd	9

6.	WYKONYWANIE POMIARÓW	10

6.1	Automatyczna korekcja charakterystyki głowicy pomiarowej	10

6.2	Zmiana zakresu pomiarowego	11

6.3	Wprowadzanie danych	11

6.4	Kalibracja przyrządu	12

6.5	Kalibracja dokonywana przez użytkownika	12

6.6	Kasowanie rezultatów kalibracji	14

6.7	Rejestracja danych pomiarowych w pamięci	14

6.8	Weryfikacja pojemności pamięci	15

6.9	Kasowanie pamięci	16

7.	DODATKOWE FUNKCJE POMOCNICZE (STATYSTYKA)	16

7.1	N – Ilość pomiarów w serii	16

7.2	MIN – minimum	16

7.3	MAX – maksimum	16

7.4	AV – średnia	17

7.5	Edycja wyników pomiarów	17

8.	PORT SZEREGOWY, KOMUNIKACJA, DRUKOWANIE	18

8.1	Współpraca z komputerem	18

8.2	Drukowanie wyników pomiarów	20

8.3	Zmiana formatu drukowania	21

8.4	Selektywny wydruk danych pomiarowych	21

9.	ZASILANIE	21

10.	TRANSPORT	22

11.	PRZECHOWYWANIE	22

12.	UWAGI KOŃCOWE	22

# WSTĘP

Grubościomierz ultradźwiękowy SONO M510 przeznaczony jest do szybkich nieniszczących pomiarów grubości materiałów o rożnych kształtach, płaskich i profilowanych, a przede wszystkim pomiarów grubości ścian jednostronnie dostępnych takich jak zbiorniki, rury, kadłuby statków, konstrukcje zamknięte, itp. W przypadku powierzchni zabezpieczonych powłoką ochronną, o grubości nie przekraczającej 1 mm, przyrząd mierzy grubość ścianki konstrukcji z pominięciem warstwy ochronnej z zastrzeżeniem, że grubość ściany jest niemniejsza niż 5 mm.

Grubościomierz umożliwia pomiar grubości elementów wykonanych ze stali, aluminium, stopów np. miedzi, tworzyw sztucznych (plexi), szkła oraz innych materiałów (pod warunkiem, że przez materiały te przechodzi fala ultradźwiękowa). Ponadto może służyć do kontroli stopnia skorodowania elementów badanych.

Warunkiem dokładnego pomiaru grubości jest niezmienna prędkość fali w mierzonym materiale. Prędkość ta zmienia się w momencie przejścia z jednego rodzaju materiału w drugi (różna akustyczna oporność falowa). Zmiana prędkości następuje np. w materiale platerowanym pokrytym warstwą farby lub lakieru, co w efekcie daje fałszywy odczyt pomiaru grubości. Brak przejścia fali ultradźwiękowej, a tym samym brak pomiaru może być spowodowany rozwarstwieniami w materiale, szczelinami, pęcherzami powietrza, złym przyleganiem powłoki lakierniczej lub niedostatecznym sprzężeniem głowicy z mierzonym elementem.

Dzięki wszechstronnym możliwościom pomiarowym grubościomierz ma szerokie zastosowanie zarówno w laboratoriach naukowo-badawczych, jak też we wszystkich komórkach kontroli oraz bezpośrednio w produkcji.

# OPIS GRUBOŚCIOMIERZA

Grubościomierz ultradźwiękowy SONO M510 składa się z elektronicznego układu pomiarowego zasilanego z akumulatorów, oraz dołączanej głowicy pomiarowej. Przyrząd przetwarza przy pomocy głowicy ultradźwiękowej impulsy elektryczne otrzymane z nadajnika na drgania ultradźwiękowe. Wprowadzona do mierzonego materiału fala ultradźwiękowa, po odbiciu się od jego dna, wraca do głowicy. Czas jaki upływa od momentu wysłania impulsu do powrotu jest proporcjonalny do grubości badanego materiału.

Sygnały wejściowy i wyjściowy głowicy są przetwarzane przez układ mikroprocesorowy, a po obróbce matematycznej wynik jest wyświetlany na wyświetlaczu przyrządu. Mikroprocesor w zależności od realizowanej funkcji steruje transmisją danych z przetwornika do pamięci, na wyświetlacz, do komputera, drukarki lub blokuje przetwarzanie w chwili komunikacji z użytkownikiem.

Mikroprocesorowy układ sterowania umożliwia nie tylko wykonywanie pomiarów, ale pozwala także na rejestrację wybranych wyników, obróbkę statystyczną wyników zapisanych w pamięci (obliczanie parametrów ważnych dla statystycznej obróbki wyników pomiarów takich jak wartość maksymalna, minimalna i średnia), kontrolę stanu pamięci, zapamiętanie wyników pomiarów w nieulotnej pamięci i wydrukowanie ich na drukarce lub przesłanie do komputera oraz wiele innych funkcji opisanych w dalszej części instrukcji.

Istotną cechą przyrządu jest możliwość wykonania jednopunktowej lub dwupunktowej kalibracji, znacznie poprawiającej jego parametry metrologiczne. Po wyłączeniu zasilania grubościomierza, parametry kalibracyjne zapamiętywane są automatycznie w pamięci nieulotnej i dlatego po ponownym włączeniu przyrząd nie wymaga kalibracji.

Przyrząd posiada funkcję automatycznego wyłączania zasilania po upływie ok. 3 minut od wykonania ostatniego pomiaru.

Grubościomierz jest konstrukcją zamkniętą wyposażoną w:

- wyświetlacz ciekłokrystaliczny do wyświetlania wyników pomiarów, funkcji pomocniczych oraz komunikacji z użytkownikiem,

- klawiaturę służącą do sterowania grubościomierzem i wprowadzania niezbędnych danych,

- gniazdo RS232C umożliwiające połączenie z drukarką (wyposażoną w port szeregowy) lub komputerem oraz przesyłanie danych z pamięci grubościomierza,

- gniazda do podłączenia głowicy pomiarowej,

- gniazdo do podłączenia zasilacza – ładowarki.

Spełniając oczekiwania użytkowników pragnących mierzyć ścianki pokryte powłoką ochronną (np. zbiorniki ciśnieniowe) wyposażyliśmy grubościomierz w II zakres pomiarowy, który umożliwia pomiar z pominięciem warstwy powłoki ochronnej.

Pomiar dla zakresu I z warstwą ochronną oznaczony jest znakiem +. Pomiar dla zakresu II z pominięciem warstwy ochronnej oznaczony jest znakiem ▲. W II zakresie pomiarowym grubościomierz mierzy ścianki o grubości min. 5 mm pokryte warstwą ochronną o grubości nie przekraczającej 1 mm. Jeżeli pomiar grubości z pominięciem powłoki ochronnej nie jest możliwy (powłoka o grubości powyżej 1mm, pęcherze lub korozja pod warstwą lakieru) przyrząd automatycznie przechodzi w tryb pracy – pomiar z powłoką ochronną, wyświetlając dodatkowo znak +. W trakcie pomiarów wykonywany jest automatyczny pomiar „zera” głowicy, dzięki czemu przyrząd nie jest wrażliwy na zmiany temperatury otoczenia.

# DANE TECHNICZNE

Zakresy pomiarowe:

- I – od 2 do 199,9 mm (na wyświetlaczu widoczny jest znak +),

- II – od 5 do 199,9 mm (na wyświetlaczu widoczny jest znak ▲).

Dokładność pomiaru:

- dla zakresu I ± 1%, ± 0,1 mm,

- dla zakresu II ± 1% ± 0,1mm.

Zakres prędkości fali ultradźwiękowej w badanym materiale: 1 000 – 10 000 m/s.

Współpraca z urządzeniami zewnętrznymi: przez interfejs szeregowy RS232C, 9600 bitów/s, bez parzystości 8 bitów danych, 1 bit stopu.

Zakres temperatur pracy przyrządu oraz głowic M70: od -10°C do + 40°C.

Pojemność pamięci: 1999 wyników.

Kalibracja standardowa: wykonywana przez producenta.

Kalibracja wykonywana przez użytkownika: dwupunktowa wykonana na wzorcach z badanego materiału.

Zasilanie: akumulatory AA 1,2V – 2 szt.

Czas pracy przy zasilaniu z akumulatorów: minimum 10 godzin.

Wymiary zewnętrzne: 150 x 80 x 30 mm.

Masa z akumulatorami: ok. 300 g.

# PRZYGOTOWANIE PRZYRZĄDU DO PRACY

Przygotowanie grubościomierza do pracy polega na połączeniu przyrządu z głowicą, umieszczeniu baterii akumulatorów w pojemniku znajdującym się na spodzie przyrządu oraz ewentualnie na przeprowadzeniu kalibracji.

W tym celu należy:

a) połączyć głowicę z przyrządem za pomocą gniazd znajdujących się w górnej części przyrządu (pamiętać należy o połączeniu ze sobą wtyku i gniazda oznaczonych tymi samymi kolorami),

b) włożyć dwa akumulatory do pojemnika znajdującego się na spodzie przyrządu (pamiętać należy o tym, aby biegunowość akumulatorów była zgodna z rysunkiem umieszczonym w pojemniku).

UWAGI PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRACY

UWAGA ! Przed rozpoczęciem pomiarów szczególnie, jeżeli pomiary są prowadzone w terenie należy upewnić się czy akumulatory zasilające przyrząd są w stanie naładowania.

UWAGA ! Wyczerpanie akumulatorów może spowodować przerwanie zapisywania danych pomiarowych do pamięci miernika.

# REALIZOWANE FUNKCJE ORAZ PRACA Z PRZYRZĄDEM

Po włączeniu zasilania przyrządu klawiszem oznaczonym napisem ON, przyrząd przez chwilę wyświetla swój numer seryjny, a następnie przechodzi do pomiaru grubości. W przypadku, gdy głowica nie przylega do badanego materiału, (brak środka sprzęgającego np. wody, oleju) lub, gdy przyrząd jest źle skalibrowany, na wyświetlaczu wyświetlany jest znak ~.

## Wyświetlacz oraz klawiatura grubościomierza

Informacje pojawiające się na wyświetlaczu grubościomierza:

- mierzone wartości grubości wyświetlane są w sposób ciągły,

- wszystkie inne informacje wyświetlane są w sposób pulsujący.

Klawiatura grubościomierza wyposażona jest w 18 klawiszy funkcyjno-numerycznych. Niektóre klawisze mają co najmniej dwa znaczenia. Sposób wybierania poszczególnych funkcji przyrządu oraz wprowadzania niezbędnych danych został opisany w dalszej części instrukcji.

Każdorazowe naciśnięcie dowolnego klawisza powoduje zadziałanie sygnalizatora dźwiękowego. Jeżeli wybrana funkcja wymaga naciśnięcia kolejno dwu klawiszy i naciśnięcie drugiego klawisza nie nastąpi przed upływem 15 sekund, grubościomierz powróci do poprzednio realizowanej funkcji.

## Funkcje klawiszy

| ON | włączanie zasilania |
| --- | --- |
| OFF | wyłączanie zasilania |
| SHIFT | wybór górnego opisu klawiszy |
| PRINT | drukowanie wyników pomiarów przechowywanych w pamięci grubościomierza |
| FORMAT | zmiana formatu wydruku |
| ENTER | potwierdzenie zakończenia wprowadzania danych |
| CLEAR | kasowanie błędnie wprowadzonych wartości podczas wprowadzania danych, wyjście z procedury |
| MEM CLR | kasowanie wszystkich wyników pomiarów zapisanych w pamięci |
| N | wyświetlanie ilości wyników zapisanych w ostatniej serii pomiarowej |
| MIN | wyświetlanie minimalnej wartości spośród pomiarów zapisanych w ostatniej serii pomiarowej |
| MAX | wyświetlanie maksymalnej wartości spośród pomiarów zapisanych w ostatniej serii pomiarowej |
| AV | wyświetlanie średniej wartości spośród pomiarów zapisanych w ostatniej serii pomiarowej |
| MF | wyświetlanie ilości wolnego miejsca w pamięci grubościomierza |
| DT | wprowadzanie daty wykonania pomiarów |
| STD CAL | powrót nastawień do stanu określonego przez producenta |
| EDIT | przeglądanie i kasowanie wyników pomiarów z pamięci przyrządu |
| CB | zmiana prędkości rozchodzenia się fali ultradźwiękowej w badanym materiale, wybór rodzaju materiału |
| CAL | kalibracja grubościomierza |
| CO | zmiana zakresu pomiarowego I lub II (pomiar z powłoką ochronną lub z pominięciem powłoki) |
| MEM | zapamiętywanie wyników pomiarów w pamięci przyrządu |
| MD | wykorzystywany tylko w wersjach przyrządu o rozszerzonym zakresie funkcji |

## Komunikaty wyświetlane przez przyrząd

| - E - | próba wprowadzenia błędnych danych |
| --- | --- |
| E99 | dane o wartości niemożliwej do wyświetlenia lub przekroczenie zakresu pomiarowego |
| ELH | przekroczenie pojemności pamięci |
| CRC | uszkodzenie pamięci nieulotnej |
| - P - | praca grubościomierza w trybie drukowania |
| CAL | kalibracja przyrządu |
| P1 | pierwszy punkt kalibracyjny |
| P2 | drugi punkt kalibracyjny |
| Std | kalibracja standardowa |
| - L - | rozpoczęcie serii pomiarów i ich zapamiętanie |
| - H - | zakończenie serii pomiarów i zamknięcie banku pamięci |
| LI | przeglądanie pamięci - wyników pomiarów |
| - d - | puste miejsce w pamięci po skasowanym wyniku |
| OFF | samoczynne wyłączenie przyrządu |
| ▬ | oczekiwanie przyrządu na naciśnięcie kolejnego klawisza |
| + | pomiar łączny (przyrząd traktuje grubość powłoki ochronnej jako część grubości badanego materiału) |
| ▲ | pomiar z pominięciem powłoki ochronnej |
| BAT | stan naładowania akumulatorów (akumulatory wymagają doładowania) |
| ~ | brak sprzężenia głowicy z materiałem |
| - - - | stan oczekiwania |

# WYKONYWANIE POMIARÓW

Po przystawieniu głowicy ultradźwiękowej do badanego materiału na wyświetlaczu pojawia się mierzona grubość.

UWAGA! Powierzchnia materiału, do którego przykładamy głowicę ultradźwiękową powinna być możliwie gładka, a dla zapewnienia sprzężenia ultradźwiękowego należy ją pokryć środkiem sprzęgającym np. smarem stałym, olejem lub wodą. Nierówności powierzchni oraz wszelkie zanieczyszczenia powodują pojawienie się różnych wartości pomiaru tego samego elementu.

UWAGA! Po włączeniu przyrządu i pierwszym przystawieniu głowicy ultradźwiękowej do badanego materiału następuje pomiar „zera” (następuje skalibrowanie przyrządu z głowicą). Następny pomiar i jego wynik wyświetlany na wyświetlaczu będzie wynikiem właściwym.

## Automatyczna korekcja charakterystyki głowicy pomiarowej

Grubościomierz SONO M510 przeprowadza automatyczną korekcję charakterystyki głowicy pomiarowej w funkcji temperatury i stopnia zużycia. W tym celu przyrząd dokonuje dodatkowych pomiarów głowicy. Pomiary te wykonywane są bez ingerencji użytkownika w momencie, gdy głowica nie jest przystawiona do badanego elementu.

UWAGA! Aby umożliwić przeprowadzenie korekcji charakterystyki głowicy należy przy każdym kolejnym pomiarze unieść głowicę ponad mierzoną próbkę.

Automatyczna korekcja charakterystyki nie zastępuje kalibracji dokonywanej przez użytkownika. W przypadku wykonywania pomiarów o dużej dokładności użytkownik powinien przeprowadzić kalibrację przyrządu zgodnie z wytycznymi zawartymi w pkt. 6.5.

Jeżeli przyrząd jest prawidłowo skalibrowany, pomiar grubości większej niż 199,9 mm jest rozpoznawany przez układ sterowania jako nieprawidłowy i grubość ta nie jest wyświetlana. Stan ten jest sygnalizowany przez przyrząd „podwójnym” sygnałem dźwiękowym oraz wyświetleniem znaku ~.

Podobny stan pojawia się w przypadku niewłaściwego ustawienia głowicy na badanym elemencie. Należy wtedy skorygować położenie lub docisk głowicy. Na wyświetlaczu pozostaje wynik ostatniej, prawidłowo zmierzonej grubości. Jeżeli grubość ta jest nieokreślona np. po włączeniu zasilania lub po wyjściu z innych trybów pracy przyrządu, na wyświetlaczu pojawi się znak  - - - .

Dokładność wyników wyświetlanych przez przyrząd zależy od stopnia skalibrowania przyrządu lub prawidłowego wyboru parametru CB, określającego prędkość rozchodzenia się podłużnej fali ultradźwiękowej w materiale, z którego wykonany jest badany element. Wybór prędkości może być wykonany ręcznie przez użytkownika (patrz pkt. 6.3).

## Zmiana zakresu pomiarowego

Zmianę zakresu pomiarowego uzyskuje się przez wciśnięcie klawisza SHIFT, a następnie klawisza oznaczonego CO. Pojawienie się na wyświetlaczu znaku ▲ oznacza możliwość prowadzenia pomiaru z pominięciem warstwy ochronnej. Jeśli podczas pomiarów pojawia się znak + oznacza to, że pomiar jest dokonywany wraz z warstwą ochronną (np. lakierem).

## Wprowadzanie danych

Ogólna zasada wprowadzania danych jest następująca:

- W celu zmiany wartości odpowiedniej funkcji należy wcisnąć klawisz SHIFT, a następnie za pomocą klawiszy wybrać funkcję. Na wyświetlaczu pokaże się ostatnio wprowadzona wartość.

- Następnie należy wcisnąć klawisz(e) liczbowy(e) odpowiadający(e) wprowadzanej wartości. W przypadku pomyłki, należy użyć klawisza CLEAR, który wyzeruje wartość, a następnie ponownie wprowadzić właściwe dane.

- Wciśnięcie klawisza ENTER, spowoduje zatwierdzenie wprowadzonych danych.

Do pamięci grubościomierza można wprowadzić następujące dane:

- FORMAT - rodzaj wydruku. Może zawierać się w przedziale od 0 do 5. Aby zainicjować ten tryb należy wcisnąć klawisz SHIFT oraz FORMAT, a następnie cyfry od 0 do 5. W celu wydrukowania wyniku pomiaru należy wcisnąć klawisz PRINT (rozdział 8.3).

- DT - data wykonywania pomiarów, wprowadzana jest w następujący sposób:

- nacisnąć klawisz SHIFT, a następnie klawisz DT i każdorazowo zatwierdzając klawiszem ENTER kolejno wprowadzić:

- dzień (z zakresu 1-31),

- miesiąc (z zakresu 1-12),

- rok (z zakresu 0-89) na wydruku otrzymamy lata 2000-2089.

- CB - określa prędkość rozchodzenia się podłużnej fali ultradźwiękowej w materiale, z którego wykonany jest badany element.

Parametr CB wprowadza się przez naciśniecie klawiszy SHIFT i następnie CB. W dalszej kolejności należy wprowadzić wartość z zakresu od 0 do 12 podanego poniżej, odpowiadającą rodzajowi materiału, który poddawany jest badaniu. Na koniec procedurę należy zatwierdzić klawiszem ENTER.

| Wartość | Rodzaj materiału | Prędkość fali |
| --- | --- | --- |
| 0 | polietylen | V = 2 000 m/s |
| 1 | polistyren | V = 2 510 m/s |
| 2 | szkło organiczne | V = 2 720 m/s |
| 3 | cyna | V = 3 320 m/s |
| 4 | srebro | V = 3 600 m/s |
| 5 | cynk | V = 4 170 m/s |
| 6 | mosiądz | V = 4 450 m/s |
| 7 | miedź | V = 4 700 m/s |
| 8 | nikiel | V = 5 630 m/s |
| 9 | stal | V = 5 940 m/s |
| 10 | tytan | V = 6 000m/s |
| 11 | chrom | V = 6 200 m/s |
| 12 | aluminium | V = 6 260 m/s |

## Kalibracja przyrządu

W procesie produkcji grubościomierz został skalibrowany zgodnie z prędkościami podanymi w punkcie 6.3. Jest to kalibracja standardowa (STD CAL). Podczas użytkowania przyrządu może jednak pojawić się potrzeba skalibrowania przyrządu na innym materiale aniżeli zawartym w pamięci lub na materiale o innej prędkości rozchodzenia się fali ultradźwiękowej. Kalibracji tej może dokonać użytkownik we własnym zakresie. Zaleca się kalibrowanie przyrządu na wzorcach wykonanych z tego samego materiału co materiał badany. Wyniki pomiarów w takim przypadku są najdokładniejsze.

## Kalibracja dokonywana przez użytkownika

Kalibracja wykonywana przez użytkownika powoduje korekcję charakterystyki przyrządu, a tym samym zwiększenie jego dokładności pomiarowej. Kalibracja grubościomierza daje najlepsze efekty wtedy, gdy zakres kalibracji zbliżony jest do zakresu mierzonych grubości. Wskazane jest wykorzystywanie do kalibracji wzorców wykonanych z tego samego materiału, co badane elementy.

Kalibracja jednopunktowa umożliwia korekcję „przesunięcia zera”, a dwupunktowa korekcję „współczynnika nachylenia” charakterystyki przyrządu.

Zaleca się kalibrację punktu P1 na wzorcu o grubości zbliżonej do minimalnej przewidywanej grubości, która ma być mierzona, oraz kalibrację punktu P2 na wzorcu o grubości zbliżonej do maksymalnej grubości mierzonych elementów.

Po zakończeniu kalibracji parametry kalibracyjne są zapamiętywane automatycznie w pamięci nieulotnej przyrządu. Dlatego po wyłączeniu zasilania nowe dane kalibracyjne korygujące charakterystykę grubościomierza nie są tracone, a po ponownym włączeniu przyrząd nie wymaga kalibracji. W wyniku kalibracji wskazania przyrządu są zgodne z grubością wprowadzonych wzorców.

Kolejność czynności wykonywanych podczas kalibracji.

- Połączyć głowicę z przyrządem i włączyć zasilanie.

- Wcisnąć klawisz SHIFT, na wyświetlaczu pojawi się znak ▬ oznaczający, że przyrząd czeka na wciśniecie kolejnego klawisza.

- Wcisnąć klawisz CAL. Na wyświetlaczu pojawi się pulsujący napis CAL. W tym momencie użytkownik może wcisnąć klawisz CLEAR, co spowoduje wyjście z procedury kalibracji i będzie równoznaczne z rezygnacją z jej wykonania.

- Wcisnąć klawisz ENTER, na wyświetlaczu pojawi się pulsujący napis P1.

- Przystawić głowicę do pierwszego wzorca grubości i wcisnąć klawisz ENTER.

- Na wyświetlaczu pojawi się znak - - - . Oznacza to, że przyrząd wykonuje pomiar i nie wolno w tym czasie podnosić głowicy! Następnie wyświetli się pulsująca wartość zmierzonej grubości wzorca. W przypadku niewłaściwego ustawienia głowicy na wzorcu lub braku środka sprzęgającego oleju, smaru lub wody, przyrząd może dokonać nieprawidłowego pomiaru, co sygnalizuje podwójnym sygnałem dźwiękowym oraz wyświetleniem znaku ~. Aby tego uniknąć należy użyć środka sprzęgającego albo skorygować położenie lub docisk głowicy. Po wykonaniu ok. 20 nieprawidłowych pomiarów wyświetlany jest komunikat -E-. Po wciśnięciu klawisza ENTER, następuje wyjście z trybu kalibracji.

- Jeżeli wskazywana wartość zmierzonej grubości wzorcowej jest nieprawidłowa należy wprowadzić wartość właściwą. W przypadku pomyłki można wcisnąć klawisz SHIFT, a następnie CLEAR co spowoduje wyświetlenie cyfry 0. Następnie należy wprowadzić prawidłową liczbę i zatwierdzić operację wciskając klawisz ENTER. Ewentualne wyświetlenie komunikatu E99 oznaczającego przekroczenie zakresu pomiarowego nie przeszkadza w kalibracji. W takim przypadku należy wprowadzić ponownie prawidłową wartość grubości wzorca.

- Aby zakończyć procedurę kalibracji w zakresie P1, widniejącą na wyświetlaczu wartość należy wprowadzić do pamięci grubościomierza wciskając klawisz ENTER.

- Po wykonaniu opisanej powyżej procedury na wyświetlaczu pojawi się pulsujący napis P2. W tym momencie użytkownik może wcisnąć klawisz CLEAR, co spowoduje wyjście z procedury kalibracji do trybu wykonywania pomiarów i będzie jednoznaczne z rezygnacją z wykonywania kalibracji w drugim punkcie P2. Charakterystyka grubościomierza zostanie skorygowana na podstawie jednego punktu kalibracyjnego. Zmianie ulegnie wartość „przesunięcia zera” charakterystyki.

- Jeżeli użytkownik zamierza wykonać kalibrację w drugim punkcie P2 powinien przystawić głowicę do drugiego wzorca grubości, wcisnąć klawisz ENTER, a następnie powtórzyć kalibrację dla drugiego wzorca, postępując zgodnie z punktami od 6 do 8. Charakterystyka grubościomierza zostanie skorygowana na podstawie dwóch punktów kalibracyjnych, Zmianie ulegnie wartość „przesunięcia zera” oraz „współczynnika charakterystyki” przyrządu. Po zakończeniu kalibracji przyrząd zapamięta parametry kalibracyjne w pamięci nieulotnej i automatycznie przejdzie do wykonywania pomiarów.

- Należy sprawdzić prawidłowość wykonania kalibracji poprzez wykonanie pomiarów na wzorcach.

Kalibrację dla II zakresu (pomiar z pominięciem powłoki ochronnej) przeprowadza się identycznie zgodnie z opisaną powyżej procedurą. Kalibracje dla obu zakresów I i II wykonuje się niezależnie.

## Kasowanie rezultatów kalibracji

Dokonaną przez użytkownika kalibrację można wykasować poprzez naciśnięcie klawisza SHIFT, a następnie STD CAL. Wykonanie tej procedury jest równoznaczne z przywróceniem kształtu charakterystyki nadanej przez producenta. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat Std, a następnie przyrząd przejdzie do trybu wykonywania pomiarów.

UWAGA! Włączenie funkcji STD CAL spowoduje sprowadzenie większości ustawień przyrządu do stanu określonego przez producenta (w tym formatu wydruku).

## Rejestracja danych pomiarowych w pamięci

Jedną z funkcji realizowanych przez grubościomierz jest zapamiętywanie wartości mierzonych grubości w dowolnie wybranych momentach.

Do rozpoczęcia i zakończenia procesu zapamiętywania danych pomiarowych służy klawisz MEM.

Grubościomierz zapamiętuje dane pomiarowe w blokach będących seriami pomiarowymi. Oznacza to, że nie można przerwać serii pomiarowej i kontynuować jej po pewnym czasie. Przerwanie rejestracji kończy serię pomiarową. Wszystkie następne dane będą zaliczone do następnej serii pomiarowej.

Ilość serii nie jest z góry narzucona, jedyne ograniczenie to pojemność pamięci. Długość serii pomiarowej nie może być większa od pojemności pamięci lub liczby 1999.

Wraz ze zwiększaniem ilości serii zmniejsza się ilość miejsca w pamięci przyrządu rejestrującego wyniki pomiarów.

Pomiary oznaczane są numerem serii. Ułatwia on identyfikację konkretnej serii na wydruku. Jest on nadawany automatycznie w momencie otwarcia serii pomiarowej. Numerowanie rozpoczyna się od liczby 1. Kolejno wykonywane serie otrzymują numery 2,3,4 itd.

Aby rozpocząć nową serię pomiarową należy:

- Wcisnąć klawisz MEM. Po jego wciśnięciu wyświetli się komunikat -L- oznaczający otwarcie nowej serii pomiarowej. Wyjście z procedury w tym momencie umożliwia  klawisz CLEAR. Naciśnięcie klawisza CLEAR spowoduje przejście do wykonywania pomiarów bez zapamiętywania ich wyników.

- Wciśnięcie klawisza ENTER, powoduje otwarcie serii i umożliwienie zapamiętywania wyników pomiarów w pamięci przyrządu.

- Zapis wyniku pomiaru do pamięci następuje każdorazowo po naciśnięciu klawisza ENTER. Kolejne naciśnięcie klawisza ENTER powoduje wpisywanie do pamięci wyniku wyświetlanego na wyświetlaczu.

- Ponowne wciśnięcie klawisza MEM spowoduje pojawienie się napisu -H-. Wciśnięcie klawisza ENTER zakończy rejestrację danych w pamięci. Seria pomiarowa zostanie prawidłowo zakończona i wyniki pomiarów zostaną zapisane w pamięci przyrządu. Dane z serii pomiarowej nie będą utracone po wyłączeniu zasilania. Następnie grubościomierz przejdzie do trybu zwykłych pomiarów bez ich zapamiętywania. W przypadku nie zakończenia procedury klawiszem ENTER i wybrania klawisza CLEAR ostatnia wykonywana seria pomiarów będzie kontynuowana.

- Kolejne naciskanie klawisza MEM, powoduje otwarcie lub zamknięcie następnych serii pomiarowych.

UWAGA! Jeżeli podczas wprowadzania lub po wprowadzeniu do pamięci wyniku pomiaru na wyświetlaczu pojawi się napis -H-, oznaczać to będzie brak miejsca w pamięci przyrządu na kolejny wynik pomiaru, lub przekroczenie maksymalnej długości serii. W takim przypadku ostatnia seria pomiarowa zostanie automatycznie zamknięta.

UWAGA! Na czas komunikacji z użytkownikiem (np. podczas wprowadzania danych) oraz podczas drukowania, blokowana jest możliwość zapisu wyników do pamięci przyrządu.

UWAGA! Na czas między otwarciem, a zamknięciem serii pomiarowej blokowany jest układ automatycznego wyłączania zasilania przyrządu.

## Weryfikacja pojemności pamięci

Funkcja ta służy do sprawdzenia wolnego miejsca w pamięci grubościomierza (ile wyników pomiarów może zostać jeszcze zarejestrowanych). Sprawdzenia dokonuje się po wciśnięciu klawisza SHIFT i MF. Na wyświetlaczu pojawi się liczba możliwych do zarejestrowania wyników.

## Kasowanie pamięci

Funkcja ta umożliwia skasowanie danych z pamięci grubościomierza.

UWAGA! Kasowanie pamięci dotyczy wszystkich zapamiętanych wyników pomiarów.

Kasowania pamięci dokonuje się poprzez:

- wciśnięcie klawisza SHIFT - na wyświetlaczu pojawi się pulsujący znak ▬,

- wciśnięcie klawisza MEM CLR - wszystkie wyniki znajdujące się w pamięci zostają skasowane.

Po skasowaniu pamięci grubościomierz automatycznie powróci do funkcji pomiarowych. Wykonana po tej operacji seria pomiarów zostanie oznaczona numerem 1.

# DODATKOWE FUNKCJE POMOCNICZE (STATYSTYKA)

Grubościomierz SONO M510 został wyposażony w funkcje umożliwiające statystyczną ocenę wyników pomiarów.

## N – Ilość pomiarów w serii

W celu wyświetlenia tej funkcji należy nacisnąć klawisze SHIFT, a następnie N.

Funkcja ta umożliwia odczytanie ilości wyników pomiarów w wykonywanej, (nie zakończonej) lub ostatnio wykonanej, (zakończonej) serii pomiarów. Po upływie ok. 10 sekund od naciśnięcia klawisza N, przyrząd automatycznie powraca do trybu wykonywania pomiarów. Aby szybciej przejść do tego trybu należy wcisnąć klawisz CLEAR lub ENTER.

## MIN – minimum

W celu wyświetlenia tej funkcji należy nacisnąć klawisze SHIFT, a następnie MIN.

Funkcja ta umożliwia odnalezienie minimalnej wartości spośród wyników pomiarów w wykonywanej (nie zakończonej) lub ostatnio wykonanej (zakończonej) serii pomiarów. Po upływie ok. 10 sekund od naciśnięcia klawisza MIN, przyrząd automatycznie powraca do trybu wykonywania pomiarów. Aby szybciej przejść do tego trybu należy wcisnąć klawisz CLEAR lub ENTER.

## MAX – maksimum

W celu wyświetlenia tej funkcji należy nacisnąć klawisze SHIFT, a następnie MAX.

Funkcja ta umożliwia odnalezienie maksymalnej wartości spośród wyników pomiarów w wykonywanej (nie zakończonej) lub ostatnio wykonywanej, (zakończonej) serii pomiarów. Po upływie ok. 10 sekund od naciśnięcia klawisza MAX, przyrząd automatycznie powraca do trybu wykonywania pomiarów. Aby szybciej przejść do tego trybu należy wcisnąć klawisz CLEAR lub ENTER.

## AV – średnia

W celu wyświetlenia tej funkcji należy nacisnąć klawisze SHIFT, a następnie AV.

Funkcja ta umożliwia wyświetlenie średniej wartości pomiarów w wykonywanej (nie zakończonej) lub ostatnio wykonywanej (zakończonej) serii pomiarów. Po upływie ok. 10 sekund od naciśnięcia klawisza AV, przyrząd automatycznie powraca do trybu wykonywania pomiarów. Aby szybciej przejść do tego trybu należy wcisnąć klawisz CLEAR lub ENTER.

## Edycja wyników pomiarów

Funkcja ta umożliwia przeglądanie i wykluczanie z obliczeń przypadkowo wykonanych pomiarów. Możliwe jest przeprowadzenie edycji wykonywanej (nie zakończonej) lub ostatnio wykonywanej (zakończonej) serii pomiarów.

Aby skasować błędny lub niepotrzebny wynik pomiaru należy:

- nacisnąć klawisz SHIFT, a następnie EDIT, na wyświetlaczu pojawi się wartość ostatnio wykonanego pomiaru w serii, wartość ta wyświetlana jest z charakterystycznym migotaniem, co oznacza, że nie jest to wartość bieżącego wyniku pomiaru,

- odszukać żądany wynik posługując się klawiszami MlN i MAX, klawisz MIN umożliwia przeszukiwanie pamięci w kierunku wcześniej, a klawisz MAX w kierunku później wykonanych pomiarów,

- jeśli wyświetlana jest wartość wyniku pomiaru, który powinien być wykluczony z obliczeń statycznych, należy wcisnąć klawisz CLEAR, wynik ten będzie bezpowrotnie skasowany, a zamiast niego zostanie wpisany do pamięci specjalny znacznik. Na wyświetlaczu zamiast skasowanego wyniku wyświetlony zostanie napis ▬d▬,

- wyjście z trybu edycji pamięci wyników pomiarów następuje po wciśnięciu klawiszy SHIFT i EDIT.

Wszystkie wyniki zapamiętane w serii otrzymują numer określający kolejność ich wykonania w serii (najwcześniejszy z zapamiętanych wyników otrzymuje numer 1).

Wciśnięcie klawiszy SHIFT i N podczas edycji pamięci powoduje wyświetlenie przez ok. 2 sekundy numeru porządkowego wskazywanego wyniku.

Po zakończeniu edycji przyrząd automatycznie przechodzi do trybu wykonywania pomiarów.

# PORT SZEREGOWY, KOMUNIKACJA, DRUKOWANIE

Grubościomierz wyposażony jest w port szeregowy typu RS232C o następujących parametrach transmisji:

szybkość		- 	9600 bitów/s,

parzystość		- 	brak,

ilość bitów danych	- 	8,

ilość bitów stopu	- 	1.

Połączenie grubościomierza z drukarką lub komputerem możliwe jest poprzez 9-cio stykowe złącze oznaczone RS232C przy zastosowaniu standardowego kabla lub konwertera RS232 - USB.

## Współpraca z komputerem

Współpraca z komputerem odbywa się przez interfejs RS232C obsługiwany przez program komunikacyjny Metrison Terminal lub inny dowolny program obsługi interfejsu (np. HyperTerminal zawarty w akcesoriach WindowsXP).

W celu przesłania danych do komputera należy podłączyć przyrząd do portu RS232C w komputerze i uruchomić program komunikacyjny. W przypadku korzystania z konwertera RS232-USB należy wcześniej zainstalować sterowniki konwertera, a następnie sprawdzić port, do którego został dołączony przyrząd. Aby dokonać weryfikacji portu należy prawym klawiszem kliknąć ikonę Mój komputer, a następnie wybrać „Właściwości”, zakładkę „Sprzęt” i „Menedżer Urządzeń”.

W kategorii „Porty (COM i LPT)” widoczny jest konwerter USB – RS232C (COM9).

Po zainstalowaniu i uruchomieniu programu komunikacyjnego Metrison Terminal w oknie „Ustawienia połączenia” należy zaznaczyć wskazane parametry ustawienia portu oraz nacisnąć klawisz OK.

Poniższe okno pokazuje przykładowe dane przesłane z przyrządu.

Różne warianty przesyłania danych opisane zostały w pkt. 8.2, 8.3 oraz 8.4 poniżej.

## Drukowanie wyników pomiarów

Wyniki pomiarów bieżących lub zapamiętanych w pamięci grubościomierza mogą być drukowane bezpośrednio na drukarce lub przesyłane do komputera poprzez interfejs RS232C. Wydruk następuje po naciśnięciu klawisza PRINT.

Pełny wydruk danych zawartych w pamięci grubościomierza zawiera:

- numer serii pomiarowej,

- datę rejestracji serii pomiarowej,

- wartość parametru CB,

- liczbę zarejestrowanych wyników w serii,

- wartość maksymalną MAX w serii,

- wartość minimalną MIN w serii,

- wartość średnią AV w serii,

- kolejne zarejestrowane wyniki pomiarów.

W zależności od wyboru dokonanego przez użytkownika dostępne są następujące formaty drukowania oznaczone liczbami od 0 do 5:

| format 0 | wolne drukowanie zawartości całej pamięci (nagłówki wraz z danymi pomiarowymi), |
| --- | --- |
| format 1 | wolne drukowanie nagłówków, |
| format 2 | wolne automatyczne drukowanie wyników bieżących pomiarów (wyniki nie pochodzą z pamięci grubościomierza), |
| format 3 | wolne drukowanie bieżących wyników pomiarów na życzenie (wydruk aktualnego wyniku pomiaru po naciśnięciu klawisza PRINT), |
| format 4 | szybkie drukowanie zawartości całej pamięci (nagłówki wraz z danymi pomiarowymi – ustawienie domyślne), |
| format 5 | szybkie drukowanie nagłówków. |

Różnica pomiędzy szybkim, a wolnym drukowaniem polega na zmianie odstępu czasu między danymi wysyłanymi przez przyrząd. Ma to na celu dobranie optymalnej szybkości transmisji danych do możliwości urządzenia odbierającego, a w szczególności drukarek miniaturowych.

## Zmiana formatu drukowania

Zmiana formatu drukowania może zostać dokonana w następujący sposób:

- należy wcisnąć klawisz SHIFT a następnie FORMAT, na wyświetlaczu pojawi się aktualny numer formatu drukowania,

- wprowadzić numer formatu z klawiatury (z zakresu od 0 do 5 ),

- wcisnąć ENTER i zakończyć procedurę.

UWAGA! Wydrukowanie wyniku bieżącego pomiaru (format 3) wymaga każdorazowo naciśnięcia klawisza PRINT.

## Selektywny wydruk danych pomiarowych

Możliwe jest selektywne drukowanie wyników pomiarów zapamiętanych w pamięci przyrządu. Selekcja polega na wskazaniu numerów serii pomiarowych, które będą drukowane.

Po wybraniu formatu drukowania 0,1,4 lub 5 i wciśnięciu klawisza PRINT, pojawia się na wyświetlaczu komunikat Od oznaczający, że należy wprowadzić numer serii pomiarowej, która będzie drukowana jako pierwsza. Następnie pojawia się komunikat Do oznaczający, że należy wprowadzić numer serii pomiarowej, na której chcemy zakończyć drukowanie. Wprowadzenie numeru polega na wciśnięciu klawisza(y) odpowiadającego(cych) żądanej liczbie i zatwierdzeniu jej klawiszem ENTER. W razie pomyłki można wcisnąć klawisz CLEAR i ponownie wprowadzić poprawny numer serii.

Przykładowo, jeżeli w pamięci przyrządu zapisano wyniki pomiarów w dziesięciu seriach to wprowadzenie liczb 1 oraz 10 spowoduje wydruk wszystkich danych pomiarowych, a wprowadzenie liczb 3 oraz 5 spowoduje wydruk danych zgromadzonych w 3,4 i 5-ej serii pomiarowej.

# ZASILANIE

Grubościomierz SONO M510 zasilany jest z baterii akumulatorów. Stan ich rozładowania sygnalizowany jest wyświetleniem komunikatu BAT, co oznacza, że możliwa jest jeszcze tylko kilku minutowa praca przyrządu.

Po całodziennych pomiarach (ok. 10 godz.) akumulatory powinny być doładowywane.

Jeśli przyrząd nie jest używany przez długi czas, należy doładowywać akumulatory raz w miesiącu.

Przyrząd wyposażony jest w funkcję automatycznego wyłączania zasilania po upływie ok. 3 minut od wykonania ostatniego pomiaru. Użytkownik może również wyłączyć przyrząd naciskając klawisz OFF.

UWAGA! Układ automatycznego wyłączania zasilania przyrządu blokowany jest na czas między otwarciem, a zamknięciem serii pomiarowej.

# TRANSPORT

W czasie transportu grubościomierz powinien być umieszczony w walizce transportowej.

Transport powinien odbywać się w następujących warunkach:

temperatura otoczenia 	-	od - 25oC do + 50oC,

wilgotność względna	-	do 95%,

wytrzymałość na udary	-	zgodnie z PN-85/T-06500.08.

# PRZECHOWYWANIE

Pomieszczenie, w którym przechowywany jest przyrząd powinno spełniać następujące warunki:

- temperatura otoczenia 		od 0 °C do + 40 °C,

- wilgotność względna 			do 80% przy 25 °C,

dla przyrządów bez opakowania:

- temperatura otoczenia 		od + 10 °C do + 35 °C,

- wilgotność względna 			do 80% przy 25°C.

Ponadto pomieszczenie powinno być wolne od wszelkiego rodzaju par, kwasów, zasad i innych substancji powodujących korozję. Miejsce składowania nie powinno być narażone na wibracje i wstrząsy. W czasie przechowywania grubościomierza powyżej 3 miesięcy należy wyjąć akumulatory z pojemnika przyrządu.

# UWAGI KOŃCOWE

Za wszelkie usterki wynikające z niewłaściwego i niezgodnego, z niniejszą instrukcją obsługi, użytkowania grubościomierza producent nie ponosi odpowiedzialności.

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian konstrukcyjnych bez uprzedniego informowania użytkowników.

Metrison Sp. z o.o.

05-080 Mościska

ul. Estrady 9

tel.	+48 22 834 29 75

fax	+48 22 817 98 77

e-mail: metrison@metrison.pl

serwis@metrison.pl

www.metrison.pl